附件二：

核酸采样仓要求

- 双人位核酸采样仓，双工位垂直布局。

- 具有正压新风，工作气压≥30Pa，工作气压可以手动调节。

- 正压风机采用无级调速，能全自动保持气压稳定。

- 具有正压压力传感器， 当工作气压≤15Pa时能自动报警，报警气压限值可以手动设置。

- 具有G4初效过滤及H14高效过滤器，双层过滤，0.3um颗粒过滤能达到99.999%。

- 具有双工位感应式手消毒机，可同时对采样手套和医疗垃圾进行消毒。

- 具有紫外线消毒灯≥20W，配置红外线人体感应保护装置，工作人员离舱后消毒灯延时开启，定时关闭。

- 配备LED灯≥10W，对讲机及内嵌式冷暖空调（≥1.5匹）。

- 具有触摸式显示屏≥7寸，可显示并调节气压设定值，报警值等。

- 具有内嵌式医疗废物分区和样本储存分区。

- 具有分体式手套。

- 双工位均配置传递窗。

- 具有外部照明灯≥5W，能满足夜间采样的照明要求。

- 核酸采样仓底部四角具有滚轮，可快速移动或者固定。

- 制造商具有ISO13485和ISO45001认证。

16、配置清单

| 序号 | 清单 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双工位采样仓 | 1 |
| 2 | 正压新风过滤系统（G4+H14） | 1 |
| 3 | 显示控制面板 | 1 |
| 4 | 舱外搁物柜 | 2 |
| 5 | 舱内搁物台 | 1 |
| 6 | 采样橡胶手套 | 2 |
| 7 | 对讲机 | 2 |
| 8 | 冷暖空调 | 1 |
| 9 | 压力传感器 | 1 |
| 10 | 紫外线消毒灯 | 1 |
| 11 | LED灯 | 3 |
| 12 | 医疗废物箱 | 2 |
| 13 | 样本储存箱 | 2 |
| 14 | 手消毒机 | 2 |
| 15 | 采样人员凳子 | 2 |
| 16 | 传递窗 | 2 |
| 17 | 外接电源线 | 1 |